«СОЮЗ-АПОЛЛОН»™

Аппарат сочетанного вакуум-магнитотерапевтического воздействия

переменным вакуумом и бегущим

импульсным магнитным полем

Руководство по эксплуатации

Содержание

1 Описание и работа аппарата........................................................  3

1.1 Назначение аппарата............................................................  3

1.2 Показания к применению.....................................................  3

1.3 Противопоказания.................................................................  3

1.4 Технические характеристики…...........................................  3

1.5 Комплектность…...................................................................  4

1.6 Состав аппарата, органы управления и элементы

индикации…..........................................................................  4

2 Использование аппарата………..................................................  5

2.1 Меры предосторожности. ..................................................  5

2.2 Эксплуатационные ограничения........................................  5

2.3 Подготовка аппарата к использованию. ...........................  5

2.4 Режимы работы аппарата. ..................................................  5

2.5 Режим начальных установок. ............................................  6

2.6 Методика лечения. .............................................................  7

2.7 Особенности техники проведения процедуры. ...............  8

2.8 Уход за колбой и уплотнителем в процессе

лечения. .....................................................................................  9

3  Правила хранения. .....................................................................  10

4  Гарантии изготовителя. .............................................................  10

5  Свидетельство о приемке...........................................................  11

Гарантийные талоны..................................................................  12

# 1 Описание и работа аппарата

  - Назначение аппарата

    - Аппарат предназначен для безмедикаментозного лечения нарушений половой функции у мужчин, вызванных сосудистыми заболеваниями и неврогенными расстройствами.

    - Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, клиниках, а также в домашних условиях по рекомендации врача.

    - При использовании аппарата в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, клиниках для каждого пациента должны быть предусмотрены индивидуальные колба и уплотнитель. Необходимое количество колб и уплотнителей поставляется изготовителем аппарата по предварительному заказу.

  - Показания к применению

Нарушения половой  функции у мужчин, вызванные сосудистыми заболеваниями и неврогенными расстройствами:

- расстройства полового влечения( (снижение либидо);

- эректильная( дисфункция (в том числе ослабление эрекции);

- расстройства эякуляции (преждевременное( семяизвержение, затяжные половые акты, отсутствие эякуляции);

- расстройства оргазма;

- хронические заболевания половой сферы (в том числе хронический абактальный простатит).

  - Противопоказания

- - системные заболевания крови;

- - алкогольная интоксикация;

- - наличие имплантированных электрокардиостимуляторов;

- - острые гнойно-воспалительные заболевания;

- - злокачественные новообразования.

  - Технические характеристики

    - Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока напряжением  (220 ( 22) В частотой 50 Гц.

    - Мощность, потребляемая аппаратом от электросети, не превышает 30 ВА.

    - Масса аппарата без упаковки не более 3 кг.

    - Внутренние размеры колбы: длина 200 мм, диаметр 50 мм.

    - Амплитудное значение магнитной индукции в геометрическом центре каждой из пяти секций индуктора - источника магнитного поля – (30(9)  мТл.

    - Максимальная частота следования импульсов магнитного поля в каждом источнике индуктора (6(10%) Гц.

    - Разрежение в колбе, регулируемое от минус 100 гПа до минус 350гПа.с шагом 50гПа и допускается отклонение от номинала (50гПа.

    - Аппарат обеспечивает повторно-кратковременный режим работы: 20 мин (мах)– работа, 10 мин – перерыв (для лечения в амбулаторных условиях). После заданного времени работы аппарат автоматически прекращает выполнение процедуры.

1.3 Комплектность

  - Блок управления…………………………………………1 шт.

  - Индуктор……….……………………………………..….1шт.

  - Колба ……………………………………………………. 1 шт.

  - Уплотнитель …………………………………………… .1 шт.

  - Вакуумная трубка ………………………………….........1 шт.

  - Фильтрующий элемент воздушного фильтра ................5 шт.

  - Руководство по эксплуатации .........................................1 шт.

  - Упаковочная тара………...................................................1 шт.

  - Состав аппарата,  органы управления и элементы индикации

    - Внешний вид аппарата приведен на рис. 1.

5

3

2	               4                                             1

Рис. 1. Аппарат «Союз-Аполлон»

1  -  блок управления

2  -  индуктор

3  -  колба

4  -  уплотнитель

5  -  вакуумная трубка

    - Аппарат выполнен в виде двух взаимосвязанных блоков - блока управления и блока воздействия. Блок воздействия состоит из индуктора и пластмассовой колбы. Блок управления и блок воздействия соединяются электрическим кабелем и вакуумной трубкой.

    - На верхней панели блока управления (см. рис.2) расположены: индикатор состояния режимов, индикатор магнитного поля, кнопки регулировки режимов.  На задней стенке корпуса блока управления расположены штуцер для подключения вакуумной трубки, кабель индуктора, шнур питания и  сетевой выключатель.

## Использование аппарата

  - Меры предосторожности

    - К использованию аппарата приступайте только после ознакомления с руководством по эксплуатации.

    - Перед началом эксплуатации проведите внешний осмотр аппарата. Убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания, кабеля индуктора, вакуумной колбы.

    - Аппарат размещайте в местах, удобных для включения сетевой вилки в розетку, не допускайте натяжения сетевого шнура и кабеля индуктора.

    - Не допускайте попадания влаги внутрь аппарата при протирке поверхностей.

    - Оберегайте аппарат от сырости, ударов и сотрясений.

    - В любых экстренных случаях отключите аппарат нажатием кнопки «СТОП» или сетевым выключателем.

  - Эксплуатационные ограничения

    - Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных условиях: температура воздуха от +100С до +300С, относительная влажность воздуха – не более 80 %  при температуре +250С, атмосферное давление от 86,6 кПа до 106,7 кПа.

    - К выходу аппарата из  строя могут привести следующие воздействия:

- величина электропитающего напряжения выше  242 В;

- температура окружающего воздуха выше 50 0С;

- непосредственное воздействие влаги;

- падение аппарата на пол или другие механические воздействия;

- непрерывная работа аппарата без десятиминутных перерывов после каждой  процедуры.

При наличии импульсных помех в питающей сети, при которых отклонение напряжения 220В от номинала превышает ( 22В, возможны единичные сбои в работе аппарата или искажения информации на индикаторе.

Для восстановления работоспособности аппарата необходимо отключить и включить аппарат выключателем питания, расположенном на задней стенке аппарата. Если при выключении аппарата и последующем его включении дефект не повторился, аппарат считается полностью исправным.

  - Подготовка аппарата к использованию

    - После транспортирования или длительного хранения (более двух часов) при температуре ниже (10 0С перед включением выдержите аппарат в помещении с температурой от  + 10 0С до + 30  0 С не менее двух часов.

2.3.2  Снимите резиновый уплотнитель с колбы и промойте внутренние и наружные поверхности колбы и уплотнителя марлевым тампоном, смоченным бытовым моющим средством,  разрешенным  для  контактирования с кожей тела, после чего промойте проточной водой.  Колбу  необходимо вытереть насухо салфеткой, а уплотнителю  дать свободно высохнуть.

2.3.3 Проверьте наличие фильтрующей прокладки в штуцере на задней панели блока  управления и присоедините  трубку к штуцеру. Вставьте колбу с натянутым          	уплотнителем в блок воздействия и соедините ее вакуумной трубкой с блоком управления.

Аппарат готов к работе.

  - Режимы работы аппарата

    - На верхней панели аппарата «Союз-Аполлон» расположены кнопки, позволяющие изменять параметры факторов лечебного воздействия.

Аппарат имеет два режима работы: режим начальных установок и рабочий режим. Переключение между режимами производится  кнопками «Пуск» и «Стоп» на панели управления  (см. рис. 2).

Регулировка воздействующих факторов позволяет добиться максимальной эффективности лечения конкретного пациента, а также обеспечить комфортность и безопасность лечения.

1      3       2          4            5       6         7                 8	        9        10

Рис. 2.  Панель управления аппарата «Союз-Аполлон».

1        - индикатор состояния режимов

2        - индикатор магнитного поля

3        - кнопка числа циклов

4        - кнопка частоты импульсов магнитного поля

5, 8    - кнопки регулировки повышенного вакуума

6, 7    - кнопки регулировки пониженного вакуума

9        - кнопка «Пуск»

10      - кнопка «Стоп»

  - Режим начальных установок

    - После включения аппарата сетевым выключателем на задней панели блока управления на индикаторе отображается количество двухминутных  циклов,  частота следования импульсов магнитного поля в герцах, разрежение в стадии повышенного вакуума и разрежение в стадии пониженного вакуума в гектопаскалях (1 гПа≈0,001 атм.), которые будут отработаны аппаратом после нажатия кнопки «Пуск».

    - Каждый из перечисленных параметров может быть изменен нажатием соответствующей кнопки:

- необходимое количество двухминутных циклов устанавливается кнопкой «Цикл»  в пределах от  1 до  10 циклов с шагом  1 цикл  (рекомендуемое  число циклов – 10);

- частота следования импульсов магнитного поля устанавливается  кнопкой «Частота поля» (рекомендуемая частота следования импульсов магнитного поля – 6 Гц);

- отключение магнитного поля производится установкой на индикаторе значения  «0 Гц» кнопкой  «Частота поля»;

- разрежение на интервале повышенного вакуума устанавливается

кнопками «Вакуум max» «▼» и «▲»;

- разрежение на интервале пониженного вакуума устанавливается

кнопками «Вакуум min» «▼» и «▲»;

- отключение разрежения производится установкой на индикаторе  значения «0» кнопками «Вакуум max» «▼» для интервала повышенного разрежения и «Вакуум min» «▼» для интервала пониженного разрежения. При этом необходимо помнить, что уменьшение величины  разрежения происходит за счет естественной утечки воздуха из колбы через уплотнитель.

    - После нажатия кнопки «Пуск» аппарат переходит в рабочий режим и обеспечивает выполнение процедуры с установленными параметрами.

    - Параметры и частота повторения импульсов магнитного поля в режиме начальных установок подобраны оптимальным образом для достижения максимального лечебного эффекта.

2.6	 Методика лечения

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатация аппарата при использовании  пациентом имплантированных электро-кардиостимуляторов.

Во избежание появления побочных эффектов запрещается проведение

более 1-ой процедуры в день.

    - Расположитесь на стуле перед аппаратом так, чтобы руки свободно доставали до кнопок панели управления блока управления.

2.6.2 Перед началом процедуры необходимо поместить (вставить) половой орган в пластиковую колбу с уплотнителем. Поместите половой орган в пластиковой колбе в индуктор. Затем соедините блок управления и пластиковую колбу при помощи вакуумной трубки. (Подготовку к процедуре см. п.2.7.3).

ВНИМАНИЕ! Присоединяйте вакуумную трубку к пластиковой колбе после того, как поместите ее в индуктор.

2.6.3 Включите провод питания аппарата в сеть 220 В.

2.6.4 Включите аппарат сетевым выключателем. Выполните начальные установки (автоматически устанавливаются при включении).

2.6.5 Наденьте блок воздействия на половой орган и приступите к выполнению процедуры.

2.6.6  Нажмите кнопку «Пуск».

2.6.7  В процессе выполнения процедуры  возможна регулировка разрежения в колбе с помощью кнопок «Вакуум max» «▼» и «▲» или «Вакуум min» «▼» и «▲» в зависимости от выполняемого интервала. Не старайтесь сразу использовать сильное разрежение.

2.6.7.1 После выполнения заданного числа циклов аппарат перейдет в режим перерыва на 10 минут. В это время на индикаторе будет показываться время, оставшееся до окончания перерыва. Перерыв в работе аппарата необходим для остывания нагревающихся элементов при амбулаторном использовании аппарата. При индивидуальном использовании, после завершения процедуры, необходимо выключить аппарат, нажав кнопку сетевого выключателя и вынуть сетевую вилку из розетки.

2.6.7.2 Процедуру пользования аппаратом можно прервать в любой момент, нажатием кнопки «СТОП», не дожидаясь автоматического отключения.

  - Особенности техники проведения процедуры

    - Лечение проводят один раз в день.

    - Рекомендованная продолжительность процедуры - 10 двухминутных циклов.

Обычный курс лечения составляет  10 - 12 процедур.

2.7.3  С целью  создания необходимого вакуума в колбе во время подготовки к  процедуре, рекомендуется следующая последовательность действий:

- Протянуть вакуумную трубку через отверстие индуктора и соединить ею колбу и штуцер на блоке управления. - Обрезать ножницами кончик резинового уплотнителя (возможна поставка в 2-х вариантах) на величину ~ 10мм, как это показано на Рис. 3. Рис. 3 - Натянуть уплотнитель на половой орган, как это показано на Рис. 4, при этом стараться придвинуть его как можно ближе к основанию полового органа. При необходимости можно увеличить диаметр отверстия, но, в любом случае, уплотнитель должен плотно прилегать к половому органу. Рис. 4

- Надеть уплотнитель на колбу и придвинуть ее к телу, как это показано на Рис.5 Рис. 5 - Во время процедуры колба должна находиться как можно ближе к основанию полового органа, т.к. воздействию подвергается только та его часть, которая находится в колбе. - во время процедуры необходимо обращать внимание на недопустимость утечки воздуха через уплотнительный колпачок, так как при этом эффективность процедуры падает. Как правило, в таких случаях необходимо заменить уплотнительный колпачок.

    - При желании пациента  использовать только вакуумный эффект аппарата

магнитное поле можно отключить, установив частоту «0 Гц».

    - При проведении процедуры степень выраженности эрекции может быть следующей:

- отсутствие эрекции;

- слабая эрекция;

- средняя эрекция;

- сильная эрекция

Глубина вакуума должна быть такой, чтобы в течение  проведения лечебной процедуры эрекция была близка к средней. Для этого в течение проведения лечебной процедуры глубина вакуума может быть увеличена или уменьшена.

При необходимости ускоренного вызова эрекции допускается  кратковременное использование повышенного разрежения при условии отсутствия болевых ощущений.

Рекомендуемая минимальная разница разрежений на интервалах пониженного и повышенного вакуума должна быть не менее 50 гПа.

2.8	Уход за колбой и уплотнителем в процессе курса лечения

    - В условиях индивидуального использования аппарата после окончания процедуры колбу и уплотнитель вымыть проточной водой и дать свободно высохнуть.

    - В условиях использования аппарата в учреждениях амбулаторного типа колбу и уплотнитель необходимо использовать строго индивидуально.

Пациент в период проведения курса лечения должен руководствоваться п.2.8.1.

    - Резиновый уплотнитель хранить в свободном состоянии, не допуская соприкосновения стенок между собой. Предохранять от прямых солнечных лучей и других источников теплового излучения.

3	Правила хранения

  - Аппарат в упаковке должен храниться в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха  от +100С до +30 0С  и относительной влажности воздуха не более 80%.

4	Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует в течение гарантийного срока соответствие качества аппарата требованиям  настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи аппарата.

  - В течение гарантийного срока предприятие–изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет аппарат или его составные части по предъявлению гарантийного талона.

  - Гарантия действительна только при наличии четко и правильно заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями предприятия-изготовителя и фирмы-продавца.

  - Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

- если обнаружены:

а) механические повреждения;

б) повреждения, вызванные попаданием внутрь аппарата посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

в) повреждения вызванные стихией, пожаром, молнией и т.п.;

г) повреждения, вызванные несоответствием требованиям параметров питающих сетей и других подобных факторов.

  - Гарантия распространяется только на случаи, когда аппарат вышел из строя не по вине покупателя.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы,  в том числе колбу и уплотнитель.

По вопросам приобретения расходных материалов и консультации по  эксплуатации аппарата обращаться по адресу:

390000, г.Рязань, ул. Солнечная, 4б,

ООО «НПК «Вестерн»,

контактный тел.(4912) 30-77-79,

факс (4912) 30-00-09

E-mail : ooo.western@yandex. ru

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Данный прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Декларация соответствия №  РОСС RU. ИМ.Д00126

Предприятие изготовитель сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

Сертификат соответствия № СДС.НЦС.0746СМК.12/11.

Аппарат зарегистрирован  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13220

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

- Свидетельство о приемке

Аппарат «Союз-Аполлон»™, заводской №______________, соответствует требованиям действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____»______________20___г.

Штамп ОТК

Подпись лица, ответственного за приемку___________

Подпись лица, ответственного за упаковку___________

Гарантийный талон на ремонт в течение гарантийного срока

Аппарат сочетанного вакуум-магнитотерапевтического воздействия переменным вакуумом и бегущим импульсным магнитным полем «Союз-Аполлон»

№  ______________

заводской    номер

продан____________________________________________________________

заполняется торгующей организацией

Дата продажи ___________________

год, месяц,  число

Штамп торгующей организации

__________________________________________________________________________________

Гарантийный талон на ремонт в течение гарантийного срока

Аппарат сочетанного вакуум-магнитотерапевтического воздействия переменным вакуумом и бегущим импульсным магнитным полем «Союз-Аполлон»

№  ______________

заводской    номер

продан____________________________________________________________

заполняется торгующей организацией

Дата продажи ___________________

год, месяц,  число

Штамп торгующей организации